## Sheet1
附件：
序号 | 设备名称 | 租赁设备技术参数需求 | 租赁期限
1 | B超 | 一、设备用途：用于疾病诊断。具有心脏、浅表、腹部、腔内检查经直肠/阴道两用双平面探头具有腹部 浅表、心脏、双平面探头造影成像功能；具备微细血流成像；具备剪切波弹性成像；具备穿刺针引导增强功能。 二、技术参数需求： 1.设备为出厂时间小于一年的全新机； 2.设备现有市场价值不低于200万元； 3.具有心脏、浅表、腹部、腔内检查经直肠/阴道两用双平面探头； 4.腹部电子凸阵：超声频率1-8MHZ； 5.小器官高频：超声频率4-13 MHZ； 6.心脏相控阵：超声频率1-4 MHz； 7. 阴道/直肠两用探头：超声频率3-9MHz,扫描角度≥200度； 8.监视器：≥19英寸超高分辨率彩色液晶扫描监视器，配置自由旋转臂，全方位可调； 9. ≥10英寸高分辨率彩色触摸控制屏； 10. 具备原始数据采集、存储功能，影像冻结或(和)存储后，均可实现影像再优化、测量、报告及存储功能； 11.对于回放的动态二维图像可进行M型或解剖M型获取及分析； 12.存储的频谱多普勒图像可进行基线、增益、取样线角度、扫描速度等参数的调节，并且可进行后期手动测量 或者自动测量； 13.基于原始的超声波射频信号，在实时B模式下，在1-6心动周期内自动对6个时刻点的内中膜厚度、颈总动脉内径进行测量，主计算平均值和标准差值； 14.组织多普勒成像技术具有多种应用模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析； 15.具有心脏解剖M型成像技术； 16.具有腹部、浅表、心脏、双平面探头造影成像功能；具备微细血流成像；具备剪切波弹性成像；具备穿刺针引导增强功能； 17.输入信号：VCR、外部复合视频或SVHS； 18.输出信号：RGB、彩色视频、SVHS、内置以太网、RS232接口； 19.设备现状良好、图像质量及功能满足 临床使用要求； 20.提供厂家合格证复印件、完税发票复印件； | 三年
2 | B超 | 一、设备用途：主要用于腹部、浅表、心脏等部位的临床诊断及体检，配备腹部、心脏、浅表三种探头； 二、技术参数需求： 1.设备为出厂时间小于一年的全新机。 2.具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。 3.具备在线教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，另显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节（请分别提供图片证明），并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 4.≥19英寸高分辨无角度依赖专业医用液晶监视器。 5.数字化二维灰阶成像单元。数字化彩色多普勒单元。数字化频谱多普勒显示和分析单元；数字化能量血流成像单元。全数字式波束形成器。具备侧向增益补偿≥8段，横向增益补偿≥8段。 6.B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。 7.系统动态范围≥280dB，每2dB步进逐级调节。 8.两种组织谐波成像模式：组织谐波与脉冲反向谐波。 9.具备高清晰斑点噪音抑制技术，空间复合成像技术。全屏放大显示功能。双幅实时成像，成像大小不变。具备一键自动优化功能。梯形成像、凸型扩展功能。 10.硬盘≥1T，具备图像存储与（电影）回放重现单元。 11.连通性：AVI, VRD，JEMP， DICOM（选配） 12.测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)。 13.一般测量，多普勒血流测量与分析，自动多普勒血流测量与分析。.客户自定义测量。 14.系统通用功能： 14.1.≥8英寸电容操作触摸屏，具备菜单滑屏操作技术，支持注释、体表图选择、容积剪切功能。无针、卡式探头接口：≥ 3个。 15.探头规格： 15.1.•探头数量：3个(线阵，凸阵，相控阵) 15.2 频率：•宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率点数值显示（非频段显示），可视可调，标配探头所支持最高频率≥16MHZ。 16.二维显像主要参数： 16.1 扫描速率：•凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥40帧/秒。机器最大帧频≥1200帧/秒。扫描线：每帧线密度≥512超声线。发射声束聚焦：连续聚焦≥8段。接收方式：多倍信号并行处理。 16.2 数字式声束形成器：•数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 16.3 预设条件：•针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。探头切换界面可以脏器图形化显示，直观易懂。回放重现：回放时间≥1500秒。 16.4 最大显示深度≥38cm。增益调节：B/M可独立调节，TGC分段≥8。 17.频谱多普勒： 17.1取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm，显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位，频谱自动跟踪与测量。 17.2PWD最高测量速度≥15m/s，最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。 18.彩色多普勒： 18.1 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/秒。彩色最大帧频≥460帧/秒。 18.2 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。 18.3 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。 | 三年
3 | DR | 一、设备用途：满足头颅、胸部、腹部、脊柱、四肢等全身数字化摄影的需求。 二、租赁设备使用年限小于1年；设备原有市场价值不低于60万元。 三、设备参数： 1.总体要求 1.1设备为多功能双立柱形态、移动式床体设计； 1.2整体要求：为保证整机兼容及售后保障，整套设备中的高频高压发生器、X射线管、非晶硅平板探测器、机械系统、图像采集系统为同一制造商； 2．X射线管组件： 2.1标称管电压:≥150 kV； 2.2输出功率:大焦点≥74kW 小焦点≥ 30kW ； 2.3阳极热容量 :≥220kJ； 2.4阳极最大热耗散:≥750W； 2.5组件热容量:≥850kJ； 3、非晶硅平板探测器： 3.1图像传感器:无线移动式非晶硅平板探测器； 3.2像素尺寸:≤140μm； 3.3有效像素尺寸:≥3072（H）*3072（V）； 3.4有效区域 (H x V):≥430（H）*430（V）； 3.5图像传输:≥16位数字输出以太网 (1000BASE-T)； 3.6空间分辨率:≥3.7 Lp/mm； 3.7支持磁吸附在线充电，连续工作。 4.高频高压发生器： 4.1最大输出功率:≥50kW ； 4.2主逆变频率:≥460kHz； 4.3 摄影管电压:≥40kV-150kV，步长1KV ，连续可调； 4.4 摄影管电流:≥10mA-650mA ； 4.5具备自动曝光控制功能，配备三野物理电离室（不接受虚拟电离室）； 4.6为了便于日常维护和检修 ，高压发生器采用可移动设计，箱底配备万向轮结构； 5、胸片架： 5.1胸片架上下移动行程:≥1500mm； 5.2 具备电动、手动两种控制方式，电动升降时X射线管具备自动跟踪，自动对焦功能。 6.限束器： 6.1可见光照射亮度平均照射亮度:≥160Lux。 7. 机头近台操控系统； 7.1 近台操控彩色触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸； 7.2 屏幕画面自适应功能，可依据重力方向自动调整显示的方向； 7.3 3D摆位图示化引导提示，提高摆位的高效性； 7.4 信息双向传输，工作站与近台显示信息同步，双向传输患者曝光协议，同时可进行参数调整； 7.5 DAP剂量显示，实时监控辐射剂量。 | 三年
4 | 静脉腔内射频闭合设备 | 1.功率输出范围：功率输出范围：1-40w，最大输出功率误差不大于±20%或2W1.功率输出范围：功率输出范围：1-40w，最大输出功率误差不大于±20%或2W ； 2.屏幕：7英寸彩色触摸屏，多参显示，涵盖功率、温度、时间等； 3.显示功能：具有LCD屏幕工作状态信息显示功能； 4.主机功能：开机自检，工作状态指示灯，指示待机、工作、报警灯状态；多种报警或提示信息显示，让用户实时了解发生器工作状态；治疗时间结束时自动切断功率输出； 5.工作频率：工作频率：480kHz±10%，对超声无干扰； 6.最大输出电压：200V； 7.电源：AC220V+22V，50Hz+1Hz； 8.工作温度：120℃，升温时间3-4S，工作时间：每循环20S，倒计时显示； 9.额定负载：200Ω； 10.附件识别: 消融导管规格型号自动识别功能，根据识别自动设置治疗参数，一键治疗； 11.工作模式：节段性持续加热； 12.输出控制：带输出激活功能，不激活无输出，通过手柄按键一键操作，安全性高。 | 一年
5 | 三维心脏电生理标测系统 | 1.采用磁电融合定位原理，定位精度高，抗干扰能力强，多导管可视化，无扭曲变形； 2.磁场定位系统:磁场定位误差不超过1mm；导管可快速创建心脏内膜解剖图，无需逐个取点，实现模型的快速建立； 3.在磁电融合的导航定位下，实现导管可视化，可在显示屏上看到导管的实时形态和运动轨迹；在实现多个导管可视化的同时，还可以实现头端打弯，旋转和杆身形态的可视化； 4.系统平台采用通用的Windows平台，操作简便，界面友好，软件系统具备良好的拓展和兼容性； 5.24英寸高分辨率液晶显示器4台(2台实时屏，2台回顾屏)； 6.具有影像化快速建模功能，能快速建立心脏三维模型； 7.自动实时保存手术过程中采集的信息，消除手术突然中断而导致的数据丢失的风险，无需重新建模标测； 8.一次采集多种心电信息: 包括解剖图、激动顺序图、双极电压图、单极电压图，提高标测的效率，缩短手术时间； 9.具有消融点数据实时标记功能，用户在消融过程中采集的标测点会被自动设置为消融点； 10.可进行高精密度标测； 11.具有CT/MRI图像融合功能，能将CT/MRI图像与三维导航实时构建的心脏模型相融合，精确显示心腔内膜复杂结构，使医生能够针对患者设计个体化的治疗方案，提高手术的成功率和减少并发症； 12.具有模板对比功能，对比用户预先留存的波形与实时波形，显著提高了室性早搏与房性早搏的手术的标测成功率； 13.二维三维一体化。具有多道记录功能，可以显示标准12导联心电图及32路心内电图，每个通道可独立设置滤波、陷波参数、显示颜色，可以更改通道的增益、刷新速度等;并提供模板保存功能，保存以上设置。 | 三年